附件一：  采购需求

自动体外除颤（AED）采购报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量（台） | 拟推荐品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动体外除颤仪（AED） （含立柜式机箱） | 10 | 迈瑞、鱼跃、科瑞康 |  |  |  |
| 2 | 模拟AED（训练机） | 1 |  |  |  |  |

| - 一、技术参数 |  | - 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 1.投标产品具备合法有效的医疗器械注册证、医疗器械生产许可证，证件在有效期内；投标产品品牌与注册证注册人完全一致，为原厂原装设备，严禁OEM贴牌、委托代工产品。 |  |
|  | 2.产品医疗器械注册证上市时间满1年及以上，市场成熟稳定，无批量质量安全事故记录。 |  |
|  | 3.设备主机铭牌标注设计使用寿命≥10年，适配校园长期公共场景常态化值守使用。 |  |
|  | 4.每台自动体外除颤仪（AED）需要配一台立式外置箱，材质应耐压耐腐蚀，打开机箱时具备报警提示声功能。 |  |
|  | 5.主机质保6年；质保时间从验收合格之后开始计算。主机出厂日期须在合同签订时间前6个月内。 |  |
|  | 6.存储容量：可存储录音时间≥60min。 |  |
|  | 7.需要配备1 台同品牌 AED 训练机。 |  |
| 2.物理性能 | 1.防尘防水级别：具有防尘防水设计, 级别应≥IP55。 |  |
|  | 2.具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.6m 跌落冲击。 |  |
|  | 3.语音提示：标配中英文，指导操作流程与心肺复苏，具有语言切换实体按键，可实现一键切换语言。 |  |
|  | 4.设备可根据环境嘈杂程度自动调节语音音量，无需手动设置。 |  |
| 3.除颤性能 | 1. 除颤脉冲形式：采用双相波除颤技术，全程设备自动分析、自动放电，零基础师生可一键操作，适配校园非专业急救人员使用。 |  |
|  | 2. 除颤能量：成人最大能量360J，儿童模式自动下调能量，支持成人/儿童一键模式切换，无需更换配件 |  |
|  | 3. 分析充电时间：开始分析至 200J 放电准备就绪时间≤5s，开始分析至360J放电准备就绪时间≤12s。 |  |
|  | 4. 设备具备自检功能，支持对控制模块、充放电、治疗模块等多项自检功能，并实时记录自检结果。 |  |
| 4.电池与电极片 | 1. 标配一次性长效锂电池（容量≥4200mAH），电池待机使用寿命≥6年，免日常充电维护，适配校园无人值守点位。 |  |
|  | 2. 单块电池除颤次数：可支持≥200 次 360J 除颤放电。电池首次低电量警示后，可进行≥6 次 360J 除颤充放电。 |  |
|  | 3. 电极片采用预插方式，无需现场连接。单副电极片有效期≥60 个月。 |  |
|  | 4.质保期内，AED一经使用，需免费更换原厂同品牌全新电极片。 |  |
| 5显示屏 | 1.设备具有7英寸彩色液晶显示屏，显示 ECG 波形。 |  |
|  | 2 .显示屏亮度可根据环境光线强度自动调节。 |  |
|  | 3.显示屏可以显示电击次数、电池电量、电极片粘贴动画指导、电击动画指导、心肺复苏动画指导等内容。 |  |
|  | 4. 除颤后波形恢复时间＜2s。 |  |
| 6数据传输与存储 | 1.设备内部存储可存储自检报告≥4000 份。 |  |
|  | 2. 设备主机配置的心率分析算法性能测评数据库数量≥6 个。 |  |
|  | 3.支持USB本地导出急救数据，方便后续急救复盘、应急台账归档。 |  |

注：所有条款为实质性条款，供应商须在技术参数响应表中全部响应，负偏离视为无效投标。评审时需提供相关支撑证明材料作为评审，成交后须按采购人要求提供；无法按照要求提供的，产生的一切后果自负，直至被取消成交资格。

二、其他要求

1.AED 机箱需要的电源插座及网络设施由成交供应商负责安装到位。

2.质保期内供应商应负责设备维修及抢修，产生的费用包含在本项目报价之内。质保期内如需更换零配件，必须为原厂同品牌全新包装。在质保期内，投标人须提供设备免费维护及现场巡检（质保期内每半年巡检至少一次）服务，并提供巡检报告。质保期后，投标人负责设备的终身维修保养（含设备系统及软件的终身免费重装和升级）。

3.培训服务：设备完成现场安装、调试并正常投入使用后，供应商须分批次、分层级开展专项实操培训。培训覆盖对象：校医院全体医护人员、全体体育教师、全体辅导员、后勤安保人员、宿舍管理员、物业值班人员及学生会应急骨干。本次培训为全包式免费培训，师资费用、教材费用、场地费用、参训人员餐费等全部培训相关费用均包含在投标总价中，采购人无需另行支付任何费用。培训内容：包含心肺复苏（CPR）实操训练、AED设备规范操作、设备标准操作规程、现场急救处置流程、设备日常维护保养、常见故障排查及突发事故应急处置措施；需确保参训人员全面掌握设备结构原理、运行机制及规范使用要点，具备独立实操与基础管护能力。（每年课程安排不低于4学时，该培训不属于验收内容，为供应商承诺服务，按采购人指定的时间提供免费服务。）

4.售后服务：质保期内设备发生故障或异常时2小时内做出响应，24小时内完成修复，24小时内不能修复的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，供应商对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由供应商自行承担。